Техническое задание на разработку измерителей комплексных коэффициентов передачи и отражения, измерителей коэффициентов передачи и отражения и измерителей характеристик шума. Шифр «Растр – МС».

# Наименование и шифр работ

## Разработка измерителей коэффициентов передачи и отражения Р2-.

# Основание для выполнения проектирования

## Разработка выполняется в соответствии с планом НИОКР по разработке СИ ВН на 1995 год

## Начало и окончание разработки устанавливается в соответствии с условиями договора

# Исполнители разработки

## Исполнитель разработки – Краснодарский АООТ "НПК "РИТМ"".

## Соисполнитель разработки – ОКБ Курского завода “Маяк”.

## Соисполнитель разработки – 32 НИЦ МО РФ.

## Соисполнитель – завод “Микрон” при НИИ МЭ. г. Зеленоград

## Объем работ соисполнителей определить на этапе технического проекта

# Изготовитель

## Изготовитель – Краснодарский АООТ "НПК "РИТМ""

## Заказчик – в/ч 21942

# Цель и назначение разработки

## Цель работы – разработка нового поколения средств измерения для измерения параметров элементов и трактов с распределенными параметрами.

## Разрабатываемый прибор группы Р2-, входящий в группу приборов Р2-, Р4- и Х5-, предназначенных для исследования амплитудно-частотных, фазо-частотных и шумовых характеристик четырехполюсников СВЧ. Прибор Р2- предназначен для исследования амплитудно-частотных характеристик СВЧ четырехполюсников.

## Приборы должны удовлетворять требованиям ГОСТ В 20.39.301-76, ГОСТ В 20.39.305-76, ГОСТ В 20.39.308-76, ГОСТ В 22261-81 (в части метрологических характеристик) и техническим требованиям, изложенным в данном ТЗ.

# Тактико-технические требования

## Состав каждого комплекта прибора и требования к конструкции.

### Состав комплекта каждого прибора приведен в таблице 1.

Таблица 1- Состав комплекта каждого прибора.

| Наименование | Кол. | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок генераторный двух канальный | 1 | Генерирование сигналов СВЧ с заданными параметрами |  |
| 2 Блок индикации и обработки | 1 | Управление генераторным блоком, измерение и индикации параметров |  |
| 3 Сменные СВЧ модули | 5 | Обеспечение измерения модуля коэффициентов передачи и отражения, комплексных коэффициентов передачи и отражения, характеристик шума |  |
| 4 Блок питания | 1 | Обеспечение энергопитания прибора |  |
| 5 Внешние СВЧ узлы | 2 | Обеспечение решения измерительной задачи Р2-, Р4-, Х5- |  |
| 6 Комплект ЗИП | 1 | Обеспечение технического ресурса, поверки и ремонта |  |
| 7 Комплект эксплуатационной документации | 1 | Обеспечение эксплуатации приборов |  |
| 8 Укладочный ящик | 3 | Табельная упаковка |  |

Примечание – Состав комплекта прибора, комплекта ЗИП и комплекта эксплуатационной документации уточняется на этапе технического проекта.

### При конструировании прибора должны выполняться требования ГОСТ В 20.39.308-76, а также других, действующих в отрасли, стандартов и нормативно-технических документов по стандартизации (НИД ПС).

### Основные размеры и конструктивное выполнение приборов должны соответствовать требованиям ОСТ 4.270.000-83 и ОСТ В 4.410.020-83, а также других действующих в отрасли НТД ПС в части базовых конструкций (при возможности их использования), шрифтов, символов и сокращений терминов.

Основные размеры элементов присоединения приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ 13317-89.

### Конструкция приборов должна обеспечивать удобный доступ к элементам и составным частям, требующим регулировки и смены их в процессе эксплуатации, а также возможность замены сменных элементов и составных частей. Конструкция составных частей приборов должна обеспечивать индивидуальную замену комплектующих элементов при ремонте.

### Материалы и полуфабрикаты, комплектующие изделия должны применяться по действующим стандартам и техническим условиям на них.

### Выбор комплектующих изделий должен производиться из перечней, утвержденных Заказчиком и разрешенных для применения при разработке и модернизации аппаратуры народнохозяйственного назначения.

### Масса каждого прибора не должна превышать 20 кг (уточняется на стадии технического проекта).

### Мощность, потребляемая прибором от сети питания, при номинальном напряжении не должна превышать 120 ВА (уточняется на стадии технического проекта).

### Конструкция прибора должна обеспечивать возможность автоматизации контрольных операций, а также автоматизацию сборочно-монтажных работ.

### Основные составные части приборов должны быть выполнены в виде функциональных узлов и блоков, в разъемном варианте конструктивного выполнения.

### В приборах должны использоваться изделия микроэлектроники частного применения, разработанные в процессе проведения настоящего проектирования.

### В конструкциях составных частей сменных печатных узлов, блоков должны быть предусмотрены приспособления, обеспечивающие их фиксацию в положении, удобном для осмотра, проверки и замены элементов при ремонте.

### Все составные части приборов, контрольные точки, разъемы, выводы на печатных платах должны быть ясно и четко промаркированы (с учетом ограничений раздела 12 ГОСТ 20.39.308-76) и должна быть обеспечена возможность визуального контроля маркировки.

## Требования к параметрам и характеристикам измерителей коэффициента передачи и отражения (приборы группы Р2-).

### Диапазон частот комплекта приборов должен быть от 0,01 до 37,5 ГГц. Весь диапазон должен перекрываться пятью приборами с предполагаемой разбивкой по поддиапазонам: (0,01-2,0) ГГц; (2,0-8,3) ГГц; (8,15-18,0) ГГц; (17,44-25,95) ГГц и (25,95-37,5) ГГц.

### Режимы работы приборов группы Р2-:

а) измерение модуля коэффициентов передачи четырехполюсников;

б) измерение КСВН четырехполюсников.

### Пределы измерения:

а) КСВН – 1,05 – 5,0

1,03 – 5,0 для тракта 7/3 мм в диапазоне частот (0,01 – 8,3) ГГц;

б) модуля коэффициента передачи (0-50) дБ в диапазоне частот (0,01-18) ГГц и (0-40) дБ в диапазоне частот (17,44-37,5) ГГц.

### Основная погрешность отсчета и установки частоты не более Fуст10-7.

### Приборы должны обеспечивать панорамный режим работы при длительности периода качания, обеспечивающей оператору нормальную работу при проведении регулировочных работ (параметры режима уточняются на этапе ТП).

### Параметры входящие в состав приборов блоков генераторных должны обеспечивать параметры приборов в целом.

### Приборы должны содержать панорамный индикатор,  размером не менее 140 х 160 мм.

### Предел допускаемой основной погрешности измерений:

- КСВН  5 К% для 2< Ксти<5,  3 К% для 1,05< Ксти<2 в диапазоне частот до 2 ГГц;

- КСВН ( 5 К+1)% для 2< Ксти<5,  (3 К+1)% для 1,05< Ксти<2 в диапазоне частот до 8 ГГц. Погрешность выше 8 ГГц устанавливается по результатам первого этапа.

- Модуля коэффициента передачи (0,3  0,04 Ах) дБ.

### Приборы должны иметь производственно – эксплуатационный запас не менее 20% по основной погрешности установки частоты.

### Приборы должны сохранять свои технические характеристики в пределах норм при питании их от сети переменного тока напряжением (22022) В, частотой (501,0) Гц и содержанием гармоник не более 5%.

### Приборы должны допускать непрерывную работу в течение времени не менее 16 ч при сохранении электрических параметров и характеристик в пределах норм, заданных в ТТЗ.

### Время установления режима с момента включения должно быть для приборов всех поддиапазонов не более 30 мин во всем рабочем диапазоне температур (уточняется на стадии технического проекта).

### Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, не должен превышать норм, установленных по группе 1.1.2 ГОСТ В 25.803-83 (по кривой 3, четр. 1).

### Уровень СВЧ излучений не должен быть более 10-3 Вт/м на расстоянии 1 м от прибора.

### Приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 26.003-80, "Методическим указаниям по реализации ГОСТ 26.003-80 в радиоизмерительных приборах" и обеспечивать:

- интерфейсные функции;

- программирование;

- выдачу информации в последовательный канал связи (SPI);

### Основные параметры и характеристики приборов уточняются на этапе ТП.

## Требования к патентной чистоте

### Приборы должны обладать патентной чистотой относительно стран, ведущих разработки в данной области приборостроения.

Выполнение и обоснование требований патентной чистоты и патентоспособности производят в процессе разработки и отражают в соответствующих разделах "Отчета о патентных исследованиях".

## Требования к техническому уровню

### Приборы должны иметь комплексные показатели технического уровня, сопоставимые с аналогичными показателями зарубежных аналогов того же класса и стоимости.

## Требования к надежности

### Средняя наработка на отказ (То) прибора должна быть не менее 10 000ч.

### Среднее время восстановления работоспособного состояния блоков (Тв) должно быть не более 1 ч.

### Гамма – процентный ресурс приборов (Т) должен быть не менее 10 000 ч при доверительной вероятности (), равной 90 %.

### Гамма – процентный ресурс службы приборов (Тсл) должен быть не менее 15 лет при доверительной вероятности (), равной 90 %.

### Гамма – процентный срок сохраняемости приборов (Тсх) должен быть не менее 12 лет для отапливаемых хранилищ и 6 лет для не отапливаемых хранилищ при доверительной вероятности (), равной 90 %.

### Вероятность отсутствия скрытых отказов приборов комплекта (P(t)) за межпроверочный интервал (t), равный 24 мес при среднем коэффициенте использования (Ки), равном 0,17 должна быть не менее 0,90.

### Количественные значения показателей надежности (пп. 6.7.1-6.7.6) устанавливаются в соответствии с РД 4.4110.05-93 и, при необходимости, уточняют на стадии технического проекта, а оценку соответствия заданным требованиям проводят в соответствии с РД 4.4110.04-93 и РД 4.4110.02-93.

### В эксплуатационных документах должны быть указаны критерии придельного состояния приборов.

## Требования к технологичности конструкции.

### Приборы по технологичности конструкции и использованию унификации и типового оборудования должны отвечать требованиям типовых технологических процессов и обеспечивать достижение заданных показателей надежности при минимальных затратах на их изготовление, техническое обслуживание и ремонт.

## Требования к уровню унификации и стандартизации.

### Требования к уровню унификации и стандартизации должны соответствовать ГОСТ В 20.39.308-76.

### Показатели уровня унификации и стандартизации должны быть порядка:

коэффициент применяемости Кпр = 50 %,

коэффициент повторяемости Кп = 50 %.

Указанные коэффициенты уточняются расчетным путем на стадиях технического проекта и разработки рабочей документации опытного образца в соответствии с ГОСТ В 15.207-79 и ОСТ В 4.090.041-82.

## Эстетические и экономические требования.

### Требования по технической эстетики и экономике должны соответствовать ГОСТ В 20.39.308-76, ОСТ 4.270.000-83, а также требованиям СТП УШЯИ.000.053-89.

## Условия эксплуатации.

### По устойчивости к климатическим воздействиям приборы должны соответствовать требованиям группы 1.1 УХЛ по ГОСТ В 20.39.304-76 со значениями рабочих температур от плюс 5С до плюс 40С, по прочности механическим воздействиям – требования группы 1.6 по ГОСТ В 20.39.304-76.

## Требования к упаковке и маркировке.

### Упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТ В 20.39.308-76.

### Вид упаковки и ее обозначения должны соответствовать требованиям ОСТ 4.070.011-78.

### Маркировка на таре должна соответствовать требованиям ГОСТ 14.192-77.

### Маркировка приборов должна соответствовать требованиям ГОСТ В 20.39.308-76 и НТД, согласованной с Заказчиком.

## Требования к транспортированию и хранению

### Требования к транспортированию приборов должны соответствовать ГОСТ В 20.39.304-76.

### Приборы должны допускать транспортирование всеми видами транспорта, предусмотренными в ГОСТ В 9.001-72, в табельной упаковке (укладочном ящике).

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения на открытой площадке по ГОСТ В 15.150-69 при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

### Условия транспортирования прибора в укладочном ящике в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Жт (жесткие) ГОСТ В 9.001-72.

### Условия хранения приборов (для отапливаемого хранилища):

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 С.

## Требования по стойкости и специальным воздействующим факторам.

### Прибор по стойкости и специальным воздействующим факторам должен соответствовать требованиям степени жесткости 2И, 1Э по ГОСТ В 20.39.305-76.

### Оценка соответствия прибора требованиям ГОСТ В 20.39.305-76 должна производиться в соответствии с ГОСТ В 20.57.308-76 расчетным методом. При этом оценка соответствия прибора заданным требованиям должна производиться расчетным методом с использованием комплекта программ "Фронт".

### Принципы и методы проектирования и конструирования должны соответствовать ОСТ 4.091.150-80.

## Дополнительные требования

### Приборы должны быть обеспечены методами и средствами ремонта в процессе эксплуатации. На стадии технического проекта должен быть определен, а на стадии разработки рабочей документации опытных образцов окончательно уточнен состав диагностического и технологического оборудования, используемого для поиска и устранения отказов.

### Продолжительность диагностирования с целью поиска дефекта при помощи внешних и встроенных средств должна быть не более половины среднего времени восстановления работоспособного состояния.

### Приборы должны быть приспособлены к диагностированию внешними средствами диагностирования с глубиной до конструктивного сменного узла.

### Приборы должны быть конструктивно приспособлены для восстановления и ремонта с использованием ЗИП и документации для ремонта, применяемых на этапе эксплуатации приборов.

# Требования безопасности

## По требованиям, обеспечивающим электробезопасность эксплуатации, приборы должны соответствовать ГОСТ В 20.39.308-76, ГОСТ 26.104-89 – класс защиты 1.

# Основные этапы и стадии разработки конструкторской документации.

## Основные этапы и стадии разработки приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные этапы и стадии разработки.

| Стадии работ | Этапы работ и их краткое содержание | Чем заканчивается работа |
| --- | --- | --- |
| Технический проект (ТП) | Разработка технического проекта по созданию приборов группы Р2-,Р4-,Х5- в диапазоне частот 0,01-8,3 ГГц с присвоением документации литеры "Т"; изготовление и испытание макетов; рассмотрение технического проекта; утверждение акта технического проекта. | Номенклатура документов по ЯНТИ.410109.001-88 Утверждение акта приемки технического проекта. |
| Разработка рабочей документации опытного образца, изготовление опытных образцов | Разработка конструкторской документации (КД), на приборы Р2-,Р4-,Х5- в диапазоне частот 0,01-8,3 ГГц, предназначенной для изготовления и испытания опытных образцов; изготовление и предварительное испытание опытных образцов; корректировка КД по результатам изготовления и предварительных испытаний опытных образцов с присвоением конструкторским документам литеры "О"; предъявление опытных образцов и КД на материально-техническую приемку представителю Заказчика; утверждение акта материально-технической приемки. | Номенклатура документов по ЯНТИ.410109.001-88 Утверждение акта материально-технической приемки |
| Приемочные испытания | Проведение государственных приемочных испытаний опытных образцов и испытаний с целью присвоения типа; корректировка КД по результатам проведения испытаний опытных образцов; проверка, согласование и утверждение КД с присвоением документам литеры "О1"; утверждение акта испытаний опытных образцов; подготовка документов для представления на НТК Госстандарта с целью утверждения типа | Номенклатура документов по ЯНТИ.410109.001-88 Утверждение акта приемочных испытаний опытных образцов. Акты и протоколы испытаний. Комплект документов для утверждения типа на НТК Госстандарта РФ. |

Примечания к таблице 2:

- уточнение отдельных пунктов ТЗ может производиться на стадии технического проекта;

- порядок выполнения и приемки этапов разработки должен соответствовать ГОСТ В 15.203-79.

# Требования к разрабатываемой документации

## Конструкторская документация должна соответствовать ЕСКД.

## Эксплуатационная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.601-68, ГОСТ В 20.57.301-76, ГОСТ 2.902-68 и действующих в отрасли ТД ПС.

## Ремонтно-техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 2.602-68, ГОСТ 2.902-68 и "Руководства по разработке документов для ремонта РИП", утвержденного организацией п/я А-3227 и в/ч 21942.

Разработка РТД производится предприятием – разработчиком и (или) предприятием – изготовителем в соответствии с ТЗ, утвержденным Заказчиком по отдельному договору.

## Технологическая документация, разрабатываемая по настоящему ТТЗ, в части оформления должна соответствовать стандартам ЕСТД.

# Порядок приемки и материалы, предъявляемые по окончании отдельных стадий и разработки в целом.

## Перечень конструкторской документации, предъявляемой на каждой стадии работы, должен соответствовать ГОСТ 2.102-68, ЯНТИ.410109.001-88 и быть согласован с Заказчиком.

Порядок проверки, согласования и утверждения документов, предъявляемые по окончании отдельных стадий и работы в целом должен соответствовать ГОСТ 2.902-68, ГОСТ В 15.203-79.

## Порядок приемочных испытаний должен быть согласован с Заказчиком.

## На приемочные испытания предъявляют по три комплекта приборов:

I : Р2-;Р4-;Х5- (0,018,3) ГГц;

II : Р2-;Р4-;Х5- (8,318,0) ГГц;

III : Р2-;Р4-;Х5- (18,037,5) ГГц.

## Государственные приемочные испытания совмещаются с испытаниями, проводимыми с целью утверждения типа.

# Требования к метрологическому обеспечению производства и эксплуатации прибора.

## Приборы должны быть обеспечены методами и средствами поверки, разрешенными к применению в установленном порядке по перечню Заказчика при разработке, производстве и эксплуатации. По согласованию с Заказчиком при разработке и контроле в производстве допускаются применение других приборов, обеспечивающих необходимую точность измерения.

## Должна быть обеспечена поверка каждого прибора, входящего в комплект.

## На стадии технического проекта должен быть окончательно решен вопрос метрологического обеспечения приборов в производстве и эксплуатации.