Министерство общего и профессионального

образования РФ

Владимирский Государственный Университет

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ТЕМЕ:

«Разработка датчика перемещения с изменяющейся индуктивностью.»

Выполнил:

Студентка гр МиС-296

Зайцева Т.А

Принял:

Мищенко З.В.

Содержание:

I.	Разработка технического задания.

1.1. Назначение.

1.2. Условия эксплуатации.

1.3. Механические воздействия.

1.4. Эксплутационные требования.

II.	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ датчик перемещения с изменяющейся индуктивностью.

III.	ПРИНЦЫП ДЕЙСТВИЯ датчика перемещения с изменяющейся индуктивностью.

IV.	Расчет основных конструктивных элементов

V.	Оценка метрологических характеристик.

5.1. Отнасительная погрешность.

5.2. Относительная чувствительность.

5.3. Определяем диапазон измерений.

VI.	Расчет основных конструктивных элементов в MatCad.

Список литературы:

# Разработка технического задания.

## 1.1. Назначение.

Датчик перемещения с изменяющейся индуктивностью предназначен для преобразования линейного перемещения в изменение индуктивности его обмоток.

## 1.2. Условия эксплуатации.

Климатические условия в рабочих условиях должны соответствовать ГОСТ  22261 или таблица № 1

- Таблица №1

| Влияющие величины | Нормальное значение | Допустимое значение |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды,C | 20-25 | 2 |
| Атмосферное давление, кПа | 84-106,7 | - |
| Относительная влажность, | 30-80 | - |
| Внешние магнитное поле | Практически отсутствует | Магнитное поле Земли |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | По ГОСТ21128 | ±10 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 400 | ±0,5 ±10 |

Во время эксплуатации, датчик должен находится в обогреваемом и охлаждаемом помещение без непосредственного воздействия осадков, песка, пыли.

## 1.3. Механические воздействия.

Датчик перемещения с изменяющейся индуктивностью, во время работы должен быть устойчивым и прочным к воздействию однократных и многократных механических ударов.

Данные датчики должны сохранять свои характеристики при воздействии постоянных магнитных полей сетевой частоты с напряженностью до 400А/м.

## 1.4. Эксплутационные требования.

Безопасность эксплуатации датчика перемещения с изменяющейся индуктивностью должна обеспечиваться

1)прочностью установленной в стандартах,

2)изоляцией электрических цепей,

3)надежным креплением при монтаже на объекте.

# РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ датчик перемещения с изменяющейся индуктивностью.

Для получения выходного сигнала, индуктивный датчик должен быть включен в электрическую схему.

Индуктивный преобразователь

Мостовая схема

димодулятор

# ПРИНЦЫП ДЕЙСТВИЯ датчика перемещения с изменяющейся индуктивностью.

Действие датчика основано на преобразование линейного перемещения в изменение индуктивности его обмоток путем воздействия на подвижный элемент магнитной системы - якорь(1).Обмотки(2) датчика включены в фазочувствительный мост с выпрямителем, собранный по кольцевой схеме .(Рисунок 1)

m=2U2=m∗U1∗R∗ΔR(R0+R)2

при…R=R0,U2=U2max=m∗U1∗ΔR4∗R0I=U12∗R0

R0=ω∗L=ω∗w2Rm

Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении

Φi∗ωi, индуктивной системы под воздействием входной величены. Индуктивность электромагнитной системы L определяется отношением потока сцепления			к вызвавшему их I.

- L=Φi∗ωiIФ

В индуктивных датчиках изменяющимся параметром цепи является индуктивное сопротивление

X=ω∗Lx,гдеω− 			частота переменного тока

Lx- индуктивность датчика, изменяющаяся при перемещение подвижной системы датчика.

X=ω∗LxX=ω∗Lx     Эти системы применяются лишь на переменном токе, величина которого будет изменяться при изменении

Lx=w2Rm+2∗δbμ0∗Sb=w2Rm+2∗δbSb∗4∗3.14∗10−7=k∗SbδbИндуктивность дроселя при ненасыщенном магнитопроводе может быть выраженна следующей формулой

Где w-число витков обмотки дросселя,

Rm-магнитное сопротивление сердечника и якоря,

δb                -длинна воздушного зазора,

Sb- площадь поперечного сечения воздушного зазора.

I=UZн+R+j∗ω∗Lx=URн+R+j∗ω∗Lн+k∗(Sbδbля тока и тангенса угла сдвига фаз в цепи нагрузки имеем:

tgϕ=ω∗Lн+LxRн+R=ω∗Lн+k∗SbδbRн+R

где R-активное сопротивление обмотки дросселя

Zн=Rн+j∗ω∗Lн

- Zн - полное сопротивление нагрузки

δbδbТаким образом, при изменении длинны       или площади поперечного сечения  Sb   воздушного зазора будет изменяться величина тока и угол сдвига фаз между векторами напряжения и тока.

Для определения пределов изменения тока в цепи нагрузки для магнитных систем при различных положениях якоря можно поступить следующим образом: амплитуда тока в цепи нагрузки Lx∗Im=Φm∗wΦZн, ΦLx∗Im=Φm∗wIm=UmRн+R2+ω2∗Lн+Lx2С другой стороны                              , где значение магнитного потока

Φm=Bm∗Sможет быть выражено через магнитную индукцию B как

таким образом,

Lx=Bm∗S∗wIm

При определение магнитного потокаΦω      формула для индуктивности

Lx=Φ∗wIm=B∗S∗wImимеет следующий вид

Lx=w2Rm+2⋅δbμ0∗Sbили

где,μ0=4∗3,14∗10−7

ιω Подставляя Im и умножая на           ,находим

ω∗LxRн+R2+ω2∗Lн+Lx2=ω∗Bm∗S∗ωUm…1Наконец из выражения

Lx=w21μ0∗lcμс∗Sc+lякμяк∗Sяк+2∗δbSb∗μ0где,1μ0∗lcμс∗Sc+lякμяк∗Sяк

Где    Lc-средняя длинна магнитной силовой линии в сердечнике,

- Sc-площадь поперечного сечения сердечника

Lяк- длинна пути магнитного потока в якоре

- Sяк-площадь поперечного сечения якоря

μсμс    -магнитная проницаемость для сердечника при значении магнитной индукции Bm1

- μякμякмагнитная проницаемость для якоря  при значении магнитной индукции в якоре Bm2

- μсμяк2∗δbμ0∗Sb=w2Lx−1μ0∗lcμc∗Sc+lякμяк∗Sяк…2     Далее имеем

2∗δbμ0∗SbЗадаваясь значением Lx по формуле №1 определяется величина Bm и соответствующие ей значения                  , а затем по формуле №2

Sbx

SbxЛибо          в зависимости оттого,какая из этих величин изменяется при работе датчика.

# Расчет основных конструктивных элементов

Дано

b1=0.01м

b=0.015м

а=0,01м

а1=а/2=0,005м

с=0,01м

δ    =0,0005м

Определить индуктивность датчика

Lx=w2Rm+2⋅δbμ0∗SbRm=lcμ0∗μс∗Sb+lякμ0*μяк*Sяк

lc=2∗b+c+3,14∗a2=5,6∗10−2                                         Где

Sc=a∗b1=1∗10−4

lяк=с+3,14*a2=1,8∗10−2Sяк=a1*b1=0.5*10-4μЗначение       -магнитной проницаемости в магнитопроводе- зависит от велечены индукции B.

B=(0.3-0.5)----B=0.3

μc=Bm1H∗μ0=4000Bяк=Bmc*ScSяк=2∗Bmc

-индукция в якоре

μякИндукция в якоре Bmяк=0,6 соответствует        =4340

Таким образом

и следовательно при

Lx=w2∗4∗3.14∗10−82.21∗10−2+1=4∗3.14∗10−8∗w2

Если                                        ,то число витков определяется как

Где q-площадь поперечного сечения провода                ,а f-коэффициент заполнения.

Следовательно

L=4∗3.14∗10−8∗Q2∗fq2=4∗3.14∗10−8∗1.52∗f3.14∗d242=4.53∗10−7∗fd22

Для провода ПЭ                ,а               выберем                 тогда

а

Для получения зависимости индуктивности датчика от величины воздушного зазора, может быть использовано следующие выражение

Собственный коэффецент размагничивания

λ=lс2∗3,14Scα=clc

λ=5,57∗10−22∗177,2=4,9α=0.5.57∗10−2

- μс'=3,43Наименьшая величина магнитопровода

Определим наименьшую величину измерительного зазора

lзо=1k∗β2∗δ+β42−12∗d+β2

d=lcμcβ=1.6∗λ∗α∗lcμc'−1∗0.8∗λ∗1+α2+1−0.8∗λ∗1−α2+1

Где                    ,

d=1.4∗10−5,β=0.05lзо=12∗0.052∗0.0005+0.0542−12∗1.4∗10−5+0.052=3.53Так как                          а                тогда

# Оценка метрологических характеристик.

## 5.1. Отнасительная погрешность.

δ=ΔLL

L=w2Rm+2∗δbμ0∗Sb=w2∗μ0∗Sbμ0∗Sb∗Rm+2∗δb

K1=w2∗μ0∗SbПусть

L=K1K2+2∗δb

K2=Rm∗μ0∗Sb           а                                    ,тогда

∂ΔL∂δb=K1∗K2+δb−2∗2⇒ΔLK1=1.256∗10−8K2=2.22⋅10−5

## δ=2∗1,256∗10−8∗2,22∗10−5+0,05∗10−2−28=0,10048=0,0125.2. Относительная чувствительность.

δS=1+δ∗lн22∗lcμc∗lзо+1∗1−δ∗lн+1−δ∗lн2∗0,025∗lзоlc∗λ∗μc'−1∗2.56∗λ2+1−1∗lcμc∗lзо+2+1

δS=1.02012∗2.0101∗272.03=0.0009мм−1

## 5.3. Определяем диапазон измерений.

D=8∗δ∗lнk∗δ∗St⋅2β+10.5∗d+k∗lзо

D=8∗0.010.0005∗20.05+10.5∗1.4∗10−5+2∗3.53=0.564

# Расчет основных конструктивных элементов в MatCad.

# Список литературы: