Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное агенство по образованию

Дальневосточный государственный университет

Лабораторная работа № 4

Изучение счетчика Гейгера-Мюллера

Выполнил студент

131б группы

ИФИТ ДВГУ

Ефимов Тимофей Александрович

Владивосток 2006 г.

Цель работы: Ознакомление с газоразрядными детекторами ядерных излучений (ионизационные камеры, пропорциональные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера) и физикой процессов, происходящих в счетчиках при регистрации ядерных частиц. Исследование счетчика Гейгера-Мюллера.

Выполнение работы:

- Снятие плато счетчика, определение его наклона и выбор рабочей точки.

а) снимем зависимость скорости счета частиц от напряжения.

Таблица 1. - Показатели

| U,В | ∆ν, 1/с |
| --- | --- |
| 300 | 0,591946 |
| 310 | 0,617981 |
| 320 | 0,619193 |
| 330 | 0,633009 |
| 340 | 0,631427 |
| 360 | 0,64467 |
| 380 | 0,663099 |
| 400 | 0,676535 |
| 420 | 0,672607 |
| 440 | 0,678012 |
| 460 | 0,692892 |
| 480 | 0,695414 |
| 410 | 0,673869 |

График 1. – Кривая

б) Выберем рабочую точку соответствующую напряжению U=410 В.

- Определение мертвого времени счетчика методом двух источников.

При заданном значении напряжении для комбинации 2х источников получим

Таблица 2. - Результат

| образец №1 ∆ν,1/с | образец №2 ∆ν, 1/с | образец №1+2 ∆ν, 1/с |
| --- | --- | --- |
| 6751 | 3514 | 8734 |

По формуле

Определим мертвое время счетчика

Рассчитаем ошибку определения мертвого времени счетчика

Таким образом, мертвое время счетчика (8,3±1,3)*10-3 с. Относительная ошибка определения мертвого времени счетчика ε(τ)=15%.

Вывод: мы изучили работу газоразрядных детекторов, построили счетную характеристику счетчика Гейгера-Мюллера, определили его мертвое время.